合肥综合性科学中心环境研究院采购文件

合肥综合性科学中心环境研究院

2024年11月

目  录

一、 询价公告	3

二、 报价前须知	5

三、 供应商资格	7

四、 供应商提交的报价文件内容	7

五、 采购需求	8

六、 评审方法	10

七、 供应商报价须知	10

八、 确定成交人与签订合同	10

九、 响应文件格式	11

# 询价公告

根据采购需求，合肥综合性科学中心环境研究院对“电池测试系统（50mA）”项目进行询价采购，欢迎具备条件的供应商参加报价。

一、项目名称及内容

1、采购人名称：合肥综合性科学中心环境研究院

2、采购人地址：合肥蜀山经济技术开发区电商园四期E栋

3、项目名称：电池测试系统（50mA）

4、采购内容：电池测试系统（50mA），具体详见采购需求。

5、项目地点：合肥蜀山经济技术开发区电商园四期E栋，具体以采购人指定地点为准。

二、参与方式

1、采购文件获取：供应商从合肥综合性科学中心环境研究院官网采购专栏（http://www.hfioe.cn/?c=56）自行下载采购文件。

2、响应文件递交截止时间：2024年12月3日15:00（北京时间）

3、响应文件递交：

递交地点：合肥市蜀山区湖光路电商园四期E栋10楼1029办公室

递交方式：响应人将密封完好的响应文件送达至或邮递至递交地点

备注：逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，采购人不予接收

三、供应商资格要求

- 1.供应商能够独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

- 2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 3.供应商不得被人民法院列为失信被执行人；

- 4.本项目不接受联合体投标。

四、联系方式

联系人：邹老师

联系电话：18714815893

电子邮箱：410139383@qq.com

五、评审办法：

经评审最低价法。

六、其他事项说明

1、响应人在采购响应过程中有任何疑问或问题，请直接与联系人联系。

2、请响应人于响应文件递交截止时间前，将密封完好的响应文件送达至或邮递至指定地点 ，逾期将不予接收。

# 报价前须知

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 电池测试系统（50mA） |
| 2 | 采购人 | 见询价公告 |
| 3 | 采购内容 | 见询价公告 |
| 4 | 最高限价 | 6.5万元 |
| 5 | 交货期 | 预付款到账后30天内 |
| 6 | 交货地点 | 合肥市蜀山区湖光路电商园四期E楼1029 |
| 7 | 质量要求 | 合格，满足参数要求。 |
| 8 | 付款方式 | 合同签订生效后支付合同价款的30%作为预付款（成交供应商提供同等金额的预付款保函）；货物加工完成，送至采购人指定地点并安装调试完成，经采购人验收合格且成交供应商提供签约合同价3%的质量保证金保函后支付至签约合同价的100%（质量保证金保函待质保期满后退还）。 |
| 9 | 近年类似项目要求 | 无 |
| 10 | 近年财务状况要求 | 无 |
| 11 | 是否允许分包 | þ不允许 |
| 12 | 是否组织踏勘现场 | þ不组织 |
| 13 | 是否允许递交备选响应方案 | þ不允许 |
| 14 | 是否接受联合体响应 | 否 |
| 15 | 是否提交样品 | 否 |
| 16 | 采购预备会 | þ不召开 |
| 17 | 响应文件 | - 响应文件须按照第九章的响应文件格式编制和签字盖章，并密封。 2.响应文件正本壹份。 |
| 18 | 响应文件有效期 | 90天（从响应文件递交截止之日算起） |
| 19 | 响应文件递交截止时间 | 详见询价公告 |
| 20 | 响应文件递交地点 | 递交地点：合肥市蜀山区湖光路电商园四期E栋10楼1029办公室 |
| 21 | 无效响应文件 | 1.响应文件未密封的 2.响应文件未按要求加盖单位公章的 3.送达时间已超过采购文件规定时间的 4.本采购文件规定的其他符合性要求 |
| 22 | 免费质保期 | 验收合格之日起1年 |

# 供应商资格

- 1.供应商能够独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

- 2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 3.供应商不得被人民法院列为失信被执行人；

- 4.本项目不接受联合体投标；

# 供应商提交的报价文件内容

包含不限于以下内容：

1、合法有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件）；

2、资质证书（如要求）；

3、公司简介；

4、报价书及说明；

5、售后服务承诺；

6、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

# 采购需求

本需求中提出的方案仅为参考，列明的品牌或型号等内容(如有)仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用替代品牌或型号等，但这些替代要实质上满足或优于采购文件的要求，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可。

- 项目概况

本测试系统主要用于扣式电池、固态电池模具、软包电池测试，常规电池测试系统仅能够测试6.5万次测试，不能满足我方要求，需要进行二次定制，至少要达到13万次，该设备需要在高温下循环，需要配备耐高温电缆，共计12台。

2、技术需求

本测试系统主要用于扣式电池、固态电池模具、软包电池测试，常规电池测试系统仅能够测试6.5万次测试，不能满足我方要求，需要进行二次定制，至少要达到13万次，该设备需要在高温下循环，需要配备耐高温电缆，共计12台。

一、工作条件

1.1、电源：220V±10%、50HZ；

1.2、温度：15～35°C；

1.3、相对湿度：25～85%；

1.4、连续工作时间连续操作。

二、技术参数及指标

2.1、电流量程：0～50mA ；

2.2、电压量程：5V；

2.3、四量程范围：

2.4、充电电压：0V～5V；

2.5、放电电压：-5V～5V；

2.6、充电电流：1uA～500mA ；

2.7、放电电流：1uA～500mA；

2.8、单元通道：8通道，通道之间完全独立（独立编程）；

2.9、编程工步：恒流充放电、恒电压充电以及恒功率放电、支持倍率充放电、恒阻放电、直流内阻测试、支持负电压放电（恒压放电）、静置等工作模式；

2.10、 编程形式：支持流程图形式编程；

2.11、循环保持率：支持记录循环保持率数据（本周的放电容量上一周的放电容量）100%；

2.12、限制条件：时间、电压、电流、容量，-△V等近20种；

2.13、保护条件：过压、欠压、过流、欠流、过充容量、过放容量等等；

2.14、编程步数：不限（≥800步）；

2.15、输入阻抗：1GΩ；

2.16、远程控制：支持通过intern远程监控；

2.17、采样速率：≥100ms，能查看每个记录点的系统时间；

2.18输出方式：四电极；

2.19、电压精度：0.05%FS（控制及检测）电流精度：0.05%FS（控制及检测）；

2.20、恒功率恒阻精度：0.1%RD+0.1%FS（控制）0.1%RD+0.1%FS（测量）；

2.21、计算机系统时间：±1秒（无累计误差）；

2.22、电压分辩率：≥5位有效数字（自动）电流分辩率：≥5位有效数字（自动）；

2.23、外形尺寸：≤（440×215×44.5）mm（长×宽×高）；

2.24、重量：≤7.5kg；

2.25、软件：支持Windows7/8/10等系统，32/64位操作系统。

3、其他要求

响应报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

# 评审方法

1、本次询价活动将采用经评审最低价法。

经评审最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，择优选择成交候选供应商。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）响应文件未对采购文件的其他实质性条款作出响应；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

# 供应商报价须知

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格，除非询价文件另有规定或经采购人同意支付的。

2、响应报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

3、供应商应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

# 确定成交人与签订合同

合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 响应文件格式

项目名称：电池测试系统（50mA）

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商情况综合简介 |  |
| 二 | 报价声明 |  |
| 三 | 报价单明细表 |  |
| 四 | 信用声明函 |  |
| 五 | 其他文件 |  |

### 附件一

供应商综合情况简介

1、基本情况表

| 基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  | 单位类型 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 详细信息 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 注册资本（万元） |  | 注册日期 |  |
| 人员规模 |  | 有效期至 |  | 官方网站 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |
| 财务信息 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 户名 | 开户行 |  | 银行账号 | 银联号 |
| 证书附件 |  |  |  |  |  |
| 证件文件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期至 | 备注 |  |

2、上述表格提及的证书复印件（若有）

3、其他简介(供应商可自行制作格式)

### 附件二

报价声明

致合肥综合性科学中心环境研究院：

根据贵方 电池测试系统（50mA） 的询价公告，正式授权          （姓名）       代表供应商参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供服务，总价为（人民币，大写           ） 小写：          元。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商公章

日    期：

附件三

分项报价表

项目名称：                                         单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 响应报价合计（元） |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2、“单价”包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

供应商：                      （盖单位章）

### 附件四

信用声明函

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

我公司已就上述不良信用行为按照采购文件规定进行了查询，并在响应文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

承诺附件：

1、我公司未被人民法院列入失信被执行人的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）；

2、我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）；

3、我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）。

响应单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

### 附件五

其他文件

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、供应商认为需要提供的资料。