合肥综合性科学中心环境研究院采购文件

合肥综合性科学中心环境研究院

2024年12月

目  录

一、 询价公告	3

二、 报价前须知	5

三、 供应商资格	7

四、 供应商提交的报价文件内容	7

五、 采购需求	8

六、 评审方法	8

七、 供应商报价须知	9

八、 确定成交人与签订合同	9

九、 报价文件格式	10

# 询价公告

根据采购需求，合肥综合性科学中心环境研究院对“多源固废高温实验室实验台等设备采购”项目进行询价采购，欢迎具备条件的供应商参加报价。

一、项目名称及内容

1、采购人名称：合肥综合性科学中心环境研究院

2、采购人地址：合肥蜀山经济技术开发区电商园四期E栋

3、项目名称：多源固废高温实验室实验台等设备采购

4、采购内容：多源固废高温实验室实验台等设备采购，具体详见采购需求

5、项目地点：合肥蜀山经济技术开发区电商园四期E栋，具体以采购人指定地点为准。

二、参与方式

1、采购文件获取：供应商从合肥综合性科学中心环境研究院官网采购专栏（http://www.hfioe.cn/?c=56）自行下载采购文件。

2、响应文件递交截止时间：2024年12月19日15:00（北京时间）

3、响应文件递交：

递交地点：合肥市蜀山区湖光路电商园四期E栋10楼1019办公室

递交方式：响应人将密封完好的响应文件送达至或邮递至递交地点

备注：逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，采购人不予接收

三、供应商资格要求

- 1.供应商能够独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

- 2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 3.供应商不得被人民法院列为失信被执行人；

- 4.本项目不接受联合体投标。

四、联系方式

联系人：陈老师

联系电话：13083082680

电子邮箱：bochen@hfioe.cn

五、评审办法：

经评审最低价法。

六、其他事项说明

1、响应人在采购响应过程中有任何疑问或问题，请直接与联系人联系。

2、请响应人于响应文件递交截止时间前，将密封完好的响应文件送达至或邮递至指定地点 ，逾期将不予接收。

# 报价前须知

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 多源固废高温实验室实验台等设备采购 |
| 2 | 采购人 | 见询价公告 |
| 3 | 采购内容 | 见询价公告 |
| 4 | 最高限价 | 17万元 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后，接采购人通知30天内完成交货、安装、调试、验收合格并交付使用。 |
| 6 | 交货地点 | 合肥市蜀山区湖光路电商园四期E楼11层 |
| 7 | 质量要求 | 合格，满足参数要求。 |
| 8 | 付款方式 | 成交后，供应商根据采购人要求供货，货物安装完成并经采购人验收合格后30个工作日内付至合同价款的97%，余款3%作为质保金，质保期满后一次性付清尾款。 |
| 9 | 近年类似项目要求 | 无 |
| 10 | 近年财务状况要求 | 无 |
| 11 | 是否允许分包 | þ不允许 |
| 12 | 是否组织踏勘现场 | þ不组织 |
| 13 | 是否允许递交备选响应方案 | þ不允许 |
| 14 | 是否接受联合体响应 | 否 |
| 15 | 是否提交样品 | 否 |
| 16 | 采购预备会 | þ不召开 |
| 17 | 响应文件 | - 响应文件须按照第九章的响应文件格式编制和签字盖章，并密封。 2.响应文件正本壹份。 |
| 18 | 响应文件有效期 | 90天（从响应文件递交截止之日算起） |
| 19 | 响应文件递交截止时间 | 详见询价公告 |
| 20 | 响应文件递交地点 | 递交地点：合肥市蜀山区湖光路电商园四期E栋10楼1019办公室 |
| 21 | 无效响应文件 | 1.响应文件未密封的 2.响应文件未按要求加盖单位公章的 3.送达时间已超过采购邀请书规定时间的 4.本采购文件规定的其他符合性要求 |
| 23 | 免费质保期 | 自验收合格之日起不少于1年 |

# 供应商资格

- 1.供应商能够独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

- 2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 3.供应商不得被人民法院列为失信被执行人；

- 4.本项目不接受联合体投标；

# 供应商提交的报价文件内容

包含不限于以下内容：

1、合法有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件）；

2、资质证书（如要求）；

3、公司简介；

4、报价书及说明；

5、售后服务承诺；

6、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

# 采购需求

本需求中提出的方案仅为参考，列明的品牌或型号等内容(如有)仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用替代品牌或型号等，但这些替代要实质上满足或优于采购文件的要求，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可。

- 项目概况

本次实验基础设施改造—实验台等改造，位于合肥市蜀山区蜀山经济技术开发区电商园四期E栋11层，旨在打造一个功能齐全、安全环保、符合行业标准的现代化实验室空间。在进行多源有机固废高温实验时，实验室的实验边台等应满足功能布局合理、实验设备安装、实验操作流程顺畅、人员舒适与安全等多方面要求。该项目的核心目标是设计改造满足要求的实验台等设施。

2、技术需求

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验中央台 | L*1500mm*800mm 钢木结构，台面：台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： 化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液、等139 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； 依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； 台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³； 检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%； 抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； 6、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 7、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； 2、金属框架： ①钢材：采用60*40*2mm方钢，“C”型结构，模具冲压标准化连接件，表面经过酸洗、磷化、均匀灰白环氧静电喷涂，连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，经折弯、焊接、打磨制成，经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行优质环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能大于300Kg/平方米。 ②前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 ③底柜托梁：采用40*20*2.0mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 签合同前需提供台柜生厂商申请抽检的有效期以内的权威第三方检测机构出具的带喷塑涂层的钢部件检测报告;检测报告内需包含以下内容：可迁移元素；锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒未检出。 ④柜体、层板及门板：主体采用优质环保18mm厚刨花板，所有截面优质环保PVC封标条利用专业封边机械高温热压封边，边缘修圆角处理，柜内置活动层板，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固。 签合同前需提供台柜生厂商委托抽检的产品质量监督部门出具的原材料检测报告，检测报告内需包含以下内容：三聚氰胺刨花板：甲醛释放量≤0.042mg/m³；PVC封边条：甲醛释放量≤0.1mg/L，耐干热性合格。未提供或提供不全视为响应无效。 五金辅件： ①柜门、抽屉拉手：采用铝合金C型一字型暗拉手，表面喷塑防腐处理； ②铰链：选用优质品牌，材质为钛镍钢板或防腐锌合金，要求坚固、耐用。 ③导轨：选用三节式钢珠静音重型导轨，选用优质品牌，耐腐蚀，承重达到30公斤以上，开合次数达10万次以上。 ④调节脚：选用M12的螺杆与ABS注塑后一体成型，螺杆外部加装黑色可伸缩的防锈蚀的保护套，确保地脚达到防滑、减震、承重、耐腐的功能，还可根据室内的地坪适当调整柜体高度，调节范围为30mm。 | 20.5 | 米 |
| 2 | 试剂架 | 1、尺寸：L*400mm*750mm； 2、立柱：采用≥1.0mm冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固，具有防锈、防腐功能，结构承重性能好。硬度不低于2H，冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，附着力不低于1级； 3、层板：底托选用≥10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁； 4、护栏：试剂架层板双侧设有不锈钢护栏，防止器皿及药品滑落； 5、电源盒：在试剂架立柱两侧设电源盒或电源直接设计在立柱上，采≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理； 6、电路：含220V/10A五孔插座，满足实验需求，包含电路改造，架设，安装。 | 17.5 | 米 |
| 3 | 实验边台 | L*750mm*800mm 钢木结构，其他参数要求同实验边台 | 77.7 | 米 |
| 4 | 通风柜 | 1、全钢结构，尺寸：≥1500mm*850mm*2350mm（长*宽*高）； 2、通风柜符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准，金属件焊接波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象；无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；具有≥10级耐腐蚀性能； 3、内外面板：采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成，内外结构以容纳电机器材，并阻隔腐蚀气体的浸入。外面板可拆卸，方便更换日光灯及电机器材； 4、双层侧板：外侧采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成，内侧为抗倍特板。双侧结构构成抗腐防爆结构，且设计为挂扣式便于摘取、维修。外侧设有窗口，便于维修电路、气路； 5、内衬板：采用≥5mm厚抗倍特板，三段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清洁更换； 6、视窗：采用≥5mm厚钢化玻璃，铝合金或钢制边框加强固定，其配重可使门停于任意位置； 7、上柜架：采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成，为通风柜上方水平支撑结构。两侧预留水路、气路控制位； 8、下框架：采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成，为通风柜下方水平支撑结构，两侧设计预留水、电、气通道安全隐蔽； 9、传动方式：双皮带齿轮同步传动，静音抗老化； 10、照明：日光灯隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触，易更换。日光灯长度及瓦数以达到台面照度≥400LUX为准； 11、台面：采用≥12.7mm厚一体实芯黑色理化板专用台面，台面不得采用拼接或后期加厚方式加工；台面安装平整，且与柜体、内衬、水斗等结合处接缝密封；台面具有环保、防腐、抗菌、防潮、耐高温、抗撞击、承重、耐刻刮以及耐磨等特性； 12、底柜：采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成； 13、合页：采用304不锈钢合页，开启角度180度； 14、调整脚：采用钢制调整脚，可防火，调节水平； 15、把手：采用不锈钢拉手； 16、水槽组：采用PP制作、耐酸碱一体成型小水槽。附落水头堵臭装置； 17、水龙头：采用单口化验龙头，陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 18、插座：采用三孔实验室专用插座，带防水防尘盖。 19、需接通通风柜通风管路并经环保处理后排出，具体情况现场查勘。 | 5 | 台 |
| 5 | 配件 | 1、实验室专用水槽及水龙头：8套， 1.1水槽： 1、水槽尺寸：≥550mm*450mm*310mm，选用3.5～5mm厚高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，带有导流线保证槽内不存水； 2、水槽主体圆角设计，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。水槽深度≥310mm不易溅水，90°垂直加深槽体； 3、水槽理化性能 3.1耐液体化学试剂：饱和乙二酸、二噁烷、环己酮、甲酸、氯化锌、水分别浸泡48h，表面未见变化；饱和氢氧化钙、饱和氯化钠、饱和硫化钠、饱和氯化锌、10%氯化镁、10%氯化铁、5%氯化钠、饱和硝酸银，分别浸泡48h，表面未见变化； 3.2水槽依据GB/T 22048-2015标准，检测邻苯6项；依据GB 6675.4-2014标准，检测可溶性重金属4项；依据SN/T 1877.2-2007标准，检测多环芳烃16项，检测结果要求均为“未检出”，符合GB 28481-2012的限值要求； 3.3防霉性：依据GB/T 24128-2018，检测标准，检测结果：防霉性能（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状表霉、长枝木霉）0级； 3.4耐高温试验、抗细菌试验：水槽将160°油温灌入之后无变形、损坏。依据相关检测标准，检测结果须符合抗菌活性值：4≤金黄色葡萄球菌≤6，5≤大肠埃希氏菌≤6。5≤大肠杆菌≤6，5≤鼠伤寒沙门氏菌≤6 1.2水龙头： 1、主体材质为加厚≥H63铜管，符合YS/T 910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm，臂管管径≥22mm，鹅颈管径≥19mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm，距离鹅颈主管≥160mm，双柄间距≥245mm，双柄出水嘴距离台面≥113mm，进水接管长度≥60mm，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥55mm； 2、实验室水龙头通过外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试合格； 3、实验室水龙头 3.1依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°，弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹； 3.2旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求； 3.3水龙头经过中性盐雾试验（试验时间≥816h）：依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。水龙头需通过中国节水产品CQC认证。 2、岛式电源盒：75套。铝合金结构，防腐蚀，耐酸碱，双五孔结构，每套配五孔插座2只，含电源线路接通， 3、滴水架：8套， 3、1、尺寸：≥630mm*450mm*110mm，选用高品质PS材质制成，具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用； 3、2、可拆卸式滴水架为72个插孔位，配备两种不同功能的滴水棒80根，标准滴水棒60根（直径15mm）和细小滴水棒20根（直径6mm），细小滴水棒可连接在标准滴水棒上，适用于更长玻璃器皿； 3、3、滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。 以上所有配件均需接通并保证实验室正常开展实验使用，所产生的费用均由供应商所提供。 | 1 | 套 |

3、其他要求

响应报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

# 评审方法

1、本次询价活动将采用经评审最低价法。

经评审最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，择优选择成交候选供应商。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）响应文件未对采购文件的其他实质性条款作出响应；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

# 供应商报价须知

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格，除非询价文件另有规定或经采购人同意支付的。

2、响应报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

3、供应商应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

# 确定成交人与签订合同

合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 响应文件格式

项目名称：多源固废高温实验室实验台等设备采购

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商情况综合简介 |  |
| 二 | 报价声明 |  |
| 三 | 报价单明细表 |  |
| 四 | 信用声明函 |  |
| 五 | 其他文件 |  |

### 附件一

供应商综合情况简介

1、基本情况表

| 基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  | 单位类型 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 详细信息 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 注册资本（万元） |  | 注册日期 |  |
| 人员规模 |  | 有效期至 |  | 官方网站 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |
| 财务信息 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 户名 | 开户行 |  | 银行账号 | 银联号 |
| 证书附件 |  |  |  |  |  |
| 证件文件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期至 | 备注 |  |

2、上述表格提及的证书复印件（若有）

3、其他简介(供应商可自行制作格式)

### 附件二

报价声明

致合肥综合性科学中心环境研究院：

根据贵方 多源固废高温实验室实验台等设备采购 的询价公告，正式授权          （姓名）       代表供应商参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供服务，总价为（人民币，大写           ） 小写：          元。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商公章

日    期：

附件三

分项报价表

项目名称：                                         单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验中央台 | L*1500mm*800mm 钢木结构，台面：台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： 化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液、等139 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； 依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； 台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³； 检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,结果能达到甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%； 抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； 6、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 7、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； 2、金属框架： ①钢材：采用60*40*2mm方钢，“C”型结构，模具冲压标准化连接件，表面经过酸洗、磷化、均匀灰白环氧静电喷涂，连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，经折弯、焊接、打磨制成，经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行优质环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能大于300Kg/平方米。 ②前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 ③底柜托梁：采用40*20*2.0mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 签合同前需提供台柜生厂商申请抽检的有效期以内的权威第三方检测机构出具的带喷塑涂层的钢部件检测报告;检测报告内需包含以下内容：可迁移元素；锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒未检出。 ④柜体、层板及门板：主体采用优质环保18mm厚刨花板，所有截面优质环保PVC封标条利用专业封边机械高温热压封边，边缘修圆角处理，柜内置活动层板，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固。 签合同前需提供台柜生厂商委托抽检的产品质量监督部门出具的原材料检测报告，检测报告内需包含以下内容：三聚氰胺刨花板：甲醛释放量≤0.042mg/m³；PVC封边条：甲醛释放量≤0.1mg/L，耐干热性合格。未提供或提供不全视为响应无效。 五金辅件： ①柜门、抽屉拉手：采用铝合金C型一字型暗拉手，表面喷塑防腐处理； ②铰链：选用优质品牌，材质为钛镍钢板或防腐锌合金，要求坚固、耐用。 ③导轨：选用三节式钢珠静音重型导轨，选用优质品牌，耐腐蚀，承重达到30公斤以上，开合次数达10万次以上。 ④调节脚：选用M12的螺杆与ABS注塑后一体成型，螺杆外部加装黑色可伸缩的防锈蚀的保护套，确保地脚达到防滑、减震、承重、耐腐的功能，还可根据室内的地坪适当调整柜体高度，调节范围为30mm。 | 20.5 | 米 |  |  |
| 2 | 试剂架 | 1、尺寸：L*400mm*750mm； 2、立柱：采用≥1.0mm冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固，具有防锈、防腐功能，结构承重性能好。硬度不低于2H，冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，附着力不低于1级； 3、层板：底托选用≥10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁； 4、护栏：试剂架层板双侧设有不锈钢护栏，防止器皿及药品滑落； 5、电源盒：在试剂架立柱两侧设电源盒或电源直接设计在立柱上，采≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理； 6、电路：含220V/10A五孔插座，满足实验需求，包含电路改造，架设，安装。 | 17.5 | 米 |  |  |
| 3 | 实验边台 | L*750mm*800mm 钢木结构，其他参数要求同实验边台 | 77.7 | 米 |  |  |
| 4 | 通风柜 | 1、全钢结构，尺寸：≥1500mm*850mm*2350mm（长*宽*高）； 2、通风柜符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准，金属件焊接波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象；无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；具有≥10级耐腐蚀性能； 3、内外面板：采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成，内外结构以容纳电机器材，并阻隔腐蚀气体的浸入。外面板可拆卸，方便更换日光灯及电机器材； 4、双层侧板：外侧采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成，内侧为抗倍特板。双侧结构构成抗腐防爆结构，且设计为挂扣式便于摘取、维修。外侧设有窗口，便于维修电路、气路； 5、内衬板：采用≥5mm厚抗倍特板，三段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清洁更换； 6、视窗：采用≥5mm厚钢化玻璃，铝合金或钢制边框加强固定，其配重可使门停于任意位置； 7、上柜架：采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成，为通风柜上方水平支撑结构。两侧预留水路、气路控制位； 8、下框架：采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成，为通风柜下方水平支撑结构，两侧设计预留水、电、气通道安全隐蔽； 9、传动方式：双皮带齿轮同步传动，静音抗老化； 10、照明：日光灯隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触，易更换。日光灯长度及瓦数以达到台面照度≥400LUX为准； 11、台面：采用≥12.7mm厚一体实芯黑色理化板专用台面，台面不得采用拼接或后期加厚方式加工；台面安装平整，且与柜体、内衬、水斗等结合处接缝密封；台面具有环保、防腐、抗菌、防潮、耐高温、抗撞击、承重、耐刻刮以及耐磨等特性； 12、底柜：采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成； 13、合页：采用304不锈钢合页，开启角度180度； 14、调整脚：采用钢制调整脚，可防火，调节水平； 15、把手：采用不锈钢拉手； 16、水槽组：采用PP制作、耐酸碱一体成型小水槽。附落水头堵臭装置； 17、水龙头：采用单口化验龙头，陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 18、插座：采用三孔实验室专用插座，带防水防尘盖。 19、需接通通风柜通风管路并经环保处理后排出，具体情况现场查勘。 | 5 | 台 |  |  |
| 5 | 配件 | 1、实验室专用水槽及水龙头：8套， 1.1水槽： 1、水槽尺寸：≥550mm*450mm*310mm，选用3.5～5mm厚高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，带有导流线保证槽内不存水； 2、水槽主体圆角设计，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。水槽深度≥310mm不易溅水，90°垂直加深槽体； 3、水槽理化性能 3.1耐液体化学试剂：饱和乙二酸、二噁烷、环己酮、甲酸、氯化锌、水分别浸泡48h，表面未见变化；饱和氢氧化钙、饱和氯化钠、饱和硫化钠、饱和氯化锌、10%氯化镁、10%氯化铁、5%氯化钠、饱和硝酸银，分别浸泡48h，表面未见变化； 3.2水槽依据GB/T 22048-2015标准，检测邻苯6项；依据GB 6675.4-2014标准，检测可溶性重金属4项；依据SN/T 1877.2-2007标准，检测多环芳烃16项，检测结果要求均为“未检出”，符合GB 28481-2012的限值要求； 3.3防霉性：依据GB/T 24128-2018，检测标准，检测结果：防霉性能（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状表霉、长枝木霉）0级； 3.4耐高温试验、抗细菌试验：水槽将160°油温灌入之后无变形、损坏。依据相关检测标准，检测结果须符合抗菌活性值：4≤金黄色葡萄球菌≤6，5≤大肠埃希氏菌≤6。5≤大肠杆菌≤6，5≤鼠伤寒沙门氏菌≤6 1.2水龙头： 1、主体材质为加厚≥H63铜管，符合YS/T 910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm，臂管管径≥22mm，鹅颈管径≥19mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm，距离鹅颈主管≥160mm，双柄间距≥245mm，双柄出水嘴距离台面≥113mm，进水接管长度≥60mm，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥55mm； 2、实验室水龙头通过外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试合格； 3、实验室水龙头 3.1依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°，弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹； 3.2旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求； 3.3水龙头经过中性盐雾试验（试验时间≥816h）：依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。水龙头需通过中国节水产品CQC认证。 2、岛式电源盒：75套。铝合金结构，防腐蚀，耐酸碱，双五孔结构，每套配五孔插座2只，含电源线路接通， 3、滴水架：8套， 3、1、尺寸：≥630mm*450mm*110mm，选用高品质PS材质制成，具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用； 3、2、可拆卸式滴水架为72个插孔位，配备两种不同功能的滴水棒80根，标准滴水棒60根（直径15mm）和细小滴水棒20根（直径6mm），细小滴水棒可连接在标准滴水棒上，适用于更长玻璃器皿； 3、3、滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。 以上所有配件均需接通并保证实验室正常开展实验使用，所产生的费用均由供应商所提供。 | 1 | 套 |  |  |
| 合计：响应报价（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2、“单价”包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

供应商：                      （盖单位章）

### 附件四

信用声明函

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

我公司已就上述不良信用行为按照采购文件规定进行了查询，并在响应文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

承诺附件：

1、我公司未被人民法院列入失信被执行人的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）；

2、我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）；

3、我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）。

响应单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

### 附件五

其他文件

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、供应商认为需要提供的资料。