**合肥综合性科学中心环境研究院采购文件**

**合肥综合性科学中心环境研究院**

**2025年1月**

**目 录**

[一、 询价公告 3](#_Toc31977)

[二、 报价前须知 5](#_Toc21667)

[三、 供应商资格 7](#_Toc5972)

[四、 供应商提交的报价文件内容 7](#_Toc15000)

[五、 采购需求 8](#_Toc28373)

[六、 评审方法 8](#_Toc6149)

[七、 供应商报价须知 9](#_Toc25322)

[八、 确定成交人与签订合同 9](#_Toc13074)

[九、 报价文件格式 10](#_Toc25479)

# 询价公告

根据采购需求，合肥综合性科学中心环境研究院对“便携式机动车排放PN监测仪机械件设计与加工”项目进行询价采购，欢迎具备条件的供应商参加报价。

**一、项目名称及内容**

1、采购人名称：合肥综合性科学中心环境研究院

2、采购人地址：合肥蜀山经济技术开发区电商园四期E栋

3、项目名称：便携式机动车排放PN监测仪机械件设计与加工

4、采购内容：便携式机动车排放PN监测仪机械件设计与加工，具体详见采购需求。

5、项目地点：合肥蜀山经济技术开发区电商园四期E栋，具体以采购人指定地点为准。

**二、参与方式**

1、采购文件获取：供应商从合肥综合性科学中心环境研究院官网采购专栏（http://www.hfioe.cn/?c=56）自行下载采购文件。

2、**响应文件递交截止时间：**2025年1月24日15:00（北京时间）

3、响应文件递交：

递交地点：合肥市蜀山区湖光路电商园四期E栋10楼1028办公室

递交方式：响应人将密封完好的响应文件送达至或邮递至递交地点

**备注**：逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，采购人不予接收

**三、****供应商资格要求**

1.供应商能够独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.供应商不得被人民法院列为失信被执行人；

4.本项目不接受联合体投标。

**四、联系方式**

联系人：王老师

联系电话：17352985258

电子邮箱：jianwang@aiofm.ac.cn

**五、评审办法：**

经评审最低价法。

**六、其他事项说明**

1、响应人在采购响应过程中有任何疑问或问题，请直接与联系人联系。

2、请响应人于**响应文件递交截止时间**前，将密封完好的响应文件送达至或邮递至指定地点 ，**逾期将不予接收**。

# 报价前须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明及要求** |
| 1 | 采购项目名称 | 便携式机动车排放PN监测仪机械件设计与加工 |
| 2 | 采购人 | 见询价公告 |
| 3 | 采购内容 | 见询价公告 |
| 4 | 最高限价 | 17万元 |
| 5 | 服务期 | 自合同签订之日起30日历天内完成便携式机动车排放PN监测仪机械件设计、采购、加工、组装与调试，直至本项目结束止。 |
| 6 | 服务地点 | 合肥市蜀山区湖光路电商园四期E楼1109 |
| 7 | 质量要求 | 合格，满足参数要求。 |
| 8 | 付款方式 | 合同签订生效后支付合同价款的50%作为预付款（成交供应商提供同等金额的预付款保函）；货物加工完成，送至采购人指定地点并安装调试完成，经采购人验收合格且成交供应商提供签约合同价3%的质量保证金保函后支付至签约合同价的100%（质量保证金保函待质保期满后退还）。 |
| 9 | 近年类似项目要求 | 无 |
| 10 | 近年财务状况要求 | 无 |
| 11 | 是否允许分包 | 🗹不允许 |
| 12 | 是否组织踏勘现场 | 🗹不组织 |
| 13 | 是否允许递交备选响应方案 | 🗹不允许 |
| 14 | 是否接受联合体响应 | 否 |
| 15 | 是否提交样品 | 否 |
| 16 | 采购预备会 | 🗹不召开 |
| 17 | 响应文件 | 1. 响应文件须按照第九章的响应文件格式编制和签字盖章，并密封。   2.响应文件正本壹份。 |
| 18 | 响应文件有效期 | 90天（从响应文件递交截止之日算起） |
| 19 | 响应文件递交截止时间 | 详见询价公告 |
| 20 | 响应文件递交地点 | 递交地点：合肥市蜀山区湖光路电商园四期E栋10楼1028办公室 |
| 21 | 无效响应文件 | 1.响应文件未密封的  2.响应文件未按要求加盖单位公章的  3.送达时间已超过采购邀请书规定时间的  4.本采购文件规定的其他符合性要求 |
| 22 | 免费质保期 | 验收合格之日起1年 |

# 供应商资格

1.供应商能够独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.供应商不得被人民法院列为失信被执行人；

4.本项目不接受联合体投标；

# 供应商提交的报价文件内容

包含不限于以下内容：

1、合法有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件）；

2、资质证书（如要求）；

3、公司简介；

4、报价书及说明；

5、售后服务承诺；

6、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

# 采购需求

本需求中提出的方案仅为参考，列明的品牌或型号等内容(如有)仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用替代品牌或型号等，但这些替代要实质上满足或优于采购文件的要求，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可。

1. **项目概况**

在便携式机动车排放PN监测仪研制阶段，需要设计尾气排气管连接装置、电晕放电装置、颗粒物荷电与微电流一体化装置、微电流信号屏蔽装置样机外壳、样气干燥装置；根据设计图纸，加工便携式机动车排放PN监测仪机械件，并完成结构件装配调试。

**2、技术需求**

在便携式机动车排放PN监测仪研制阶段，需要设计尾气排气管连接装置、电晕放电装置、颗粒物荷电与微电流一体化装置、微电流信号屏蔽装置样机外壳、样气干燥装置；根据设计图纸，加工4套便携式机动车排放PN监测仪机械件，并完成结构件装配调试。

（1）尾气排气管连接装置：设计有效结构确保采样管路能够高效、稳固地连接至机动车尾气排气管，实现精准快速采样；

（2）电晕放电装置：设计稳定的点板高压放电装置，具有>6KV的直流高压绝缘结构，绝缘材料优先采用PEEK；

（3）颗粒物荷电与微电流一体化装置：设计一体化装置，集颗粒物荷电与微电流测量于一体，提升测量效率与准确性；

（4）微电流信号屏蔽装置样机外壳：外壳设计全面考虑了微弱信号的屏蔽需求，构建了完整的屏蔽体系，有效防止外界干扰，屏蔽层厚度优于2mm；

（5）样气干燥装置：设计便捷的干燥剂替换结构，内置足够量的干燥剂，可持续支持至少3小时高湿度环境下的样气干燥，便于携带与使用。

**3、其他要求**

响应报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

# 评审方法

1、本次询价活动将采用经评审最低价法。

经评审最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，择优选择成交候选供应商。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）响应文件未对采购文件的其他实质性条款作出响应；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

# 供应商报价须知

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格，除非询价文件另有规定或经采购人同意支付的。

2、响应报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

3、供应商应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

# 确定成交人与签订合同

合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 响应文件格式

**项目名称：便携式机动车排放PN监测仪机械件设计与加工**

**响**

**应**

**文**

**件**

**供应商：**

**年 月 日**

**报价文件资料清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **页码范围** |
| 一 | 供应商情况综合简介 |  |
| 二 | 报价声明 |  |
| 三 | 报价单明细表 |  |
| 四 | 信用声明函 |  |
| 五 | 其他文件 |  |
|  |  |  |

### 附件一

**供应商综合情况简介**

1、基本情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本情况表** | | | | | |
|
| **基本信息** | | | | | |
| 单位名称 |  | | | | |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  | 单位类型 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | | | | | |
| **详细信息** | | | | | |
| 法人代表 |  | 注册资本（万元） |  | 注册日期 |  |
| 人员规模 |  | 有效期至 |  | 官方网站 |  |
| 经营范围 |  | | | | |
| 主要产品 |  | | | | |
|  | | | | | |
| **财务信息** | | | | | |
| 序号 | 户名 | 开户行 | | 银行账号 | 银联号 |
|  |  |  | |  |  |
|  | | | | | |
| **证书附件** | | | | | |
| 证件文件 |  | | | | |
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期至 | 备注 | |
|  |  |  |  |  | |

2、上述表格提及的证书复印件（若有）

3、其他简介(供应商可自行制作格式)

### 附件二

**报价声明**

**致合肥综合性科学中心环境研究院：**

根据贵方 便携式机动车排放PN监测仪机械件设计与加工 的询价公告，正式授权 （姓名） 代表供应商参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供服务，总价为（人民币，大写 ） 小写： 元。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

供应商基本账户开户名： 账号： 开户行：

供应商公章

日 期：

**附件三**

**分项报价表**

项目名称：便携式机动车排放PN监测仪机械件设计与加工 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装置名称 | 机械件名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 尾气排气管连接装置 | 尾气管夹 | 件 | 4 |  |  |
| 尾气管延长管 | 件 | 4 |  |  |
| 采样管 | 件 | 4 |  |  |
| 除水器 | 件 | 4 |  |  |
| 2 | 电晕放电装置 | 放电针 | 件 | 4 |  |  |
| 放电针底座 | 件 | 4 |  |  |
| 放电针安装电路板 | 件 | 4 |  |  |
| 3 | 颗粒物荷电与微电流一体化装置 | 荷电腔 | 件 | 4 |  |  |
| 荷电腔盖板 | 件 | 4 |  |  |
| 滤芯套筒 | 件 | 4 |  |  |
| 滤芯安装凸台 | 件 | 4 |  |  |
| 滤芯安装盖板 | 件 | 4 |  |  |
| 4 | 微电流信号屏蔽装置样机外壳 | 屏蔽盖板 | 件 | 4 |  |  |
| 外壳底板 | 件 | 4 |  |  |
| 外壳盖板 | 件 | 4 |  |  |
| 内部安装底板 | 件 | 4 |  |  |
| 5 | 样气干燥装置 | 干燥器腔体 | 件 | 4 |  |  |
| 干燥器盖板 | 件 | 4 |  |  |
| 金属网管 | 件 | 4 |  |  |
| 响应报价：合计（元） | | | | | |  |

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2、“单价”包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

供应商： （盖单位章）

### 附件四

**信用声明函**

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

我公司已就上述不良信用行为按照采购文件规定进行了查询，并在响应文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

**承诺附件：**

1、我公司未被人民法院列入失信被执行人的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）；

2、我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）；

3、我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）。

响应单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

### 附件五

**其他文件**

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、供应商认为需要提供的资料。