合肥综合性科学中心环境研究院

粒径谱仪加工

询价文件

合肥综合性科学中心环境研究院

2026年1月26日

目  录

一、 询价公告	3

二、 供应商须知	5

三、 供应商资格	7

四、 供应商提交的报价文件内容	8

五、 采购需求	9

六、 评审方法	11

七、 供应商报价须知	14

八、 确定成交人与签订合同	14

九、 响应文件格式	15

一、询价公告

根据采购需求，合肥综合性科学中心环境研究院对“粒径谱仪加工”项目进行询价采购，欢迎具备条件的供应商参加报价。

一、项目名称及内容

1、采购人名称：合肥综合性科学中心环境研究院

2、采购人地址：合肥蜀山经济技术开发区电商园四期E栋

3、项目名称：合肥综合性科学中心环境研究院粒径谱仪加工

4、采购内容：合肥综合性科学中心环境研究院粒径谱仪加工项目，需加工粒径谱仪机械结构件，确保其精度与可靠性，以支撑研发阶段整机性能测试与系统验证，满足项目对关键机械组件的高标准要求。具体详见加工需求说明。

5、项目地点：合肥蜀山经济技术开发区电商园四期E栋，具体以采购人指定地点为准。

二、参与方式

1、采购文件获取：供应商从合肥综合性科学中心环境研究院官网采购专栏（http://www.hfioe.cn/?c=36）自行下载采购文件。

2、响应文件递交截止时间：2026年1月30日9：30（北京时间）

3、响应文件递交：

递交地点：合肥市蜀山区湖光路电商园四期E栋11楼1111室

递交方式：响应人将密封完好的响应文件送达至或邮递至指定地点

备注：逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，采购人不予接收

三、供应商资格要求

## 1.供应商须是中华人民共和国境内注册的法人或其分支机构，提供有效的营业执照(或事业单位法人证书)。

## 2.本项目的特定资格要求：无；

## 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

## 4.截至提交响应文件截止时间，供应商（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其响应文件按无效处理。

## （1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

## （2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

## （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

## （4）被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。

## 5.本项目不接受联合体响应。

四、联系方式

联系人：王老师

联系电话：17352985258

电子邮箱：jianwang@aiofm.ac.cn

五、评审办法：

经评审最低价法。

六、其他事项说明

1、响应人在采购响应过程中有任何疑问或问题，请直接与联系人联系。

2、请响应人于响应文件递交截止时间前，将密封完好的响应文件送达至或邮递至指定地点 ，逾期将不予接收。

二、供应商须知

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 合肥综合性科学中心环境研究院粒径谱仪加工 |
| 2 | 采购人 | 详见询价公告 |
| 3 | 采购内容 | 详见询价公告 |
| 4 | 最高限价 | 18.85万元 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后，接采购人通知90日历天内完成采购、加工、质检、验收合格并交付使用。 |
| 6 | 交货地点 | 合肥市蜀山区湖光路电商园四期E楼，采购人指定地点 |
| 7 | 质量要求 | 合格，保证原装正品，满足参数要求。 |
| 8 | 付款方式 | 合同签订生效后支付合同价款的50%作为预付款；货物加工完成，送至采购人指定地点并安装调试完成，经采购人验收合格后支付至签约合同价的100% |
| 9 | 近年类似项目要求 | 无 |
| 10 | 近年财务状况要求 | 无 |
| 11 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 12 | 是否组织踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
| 14 | 采购预备会 | 不召开 |
| 15 | 响应文件 | - 响应文件须按照第九章的响应文件格式编制和签字盖章，并密封。 2.响应文件正本壹份（含电子版一份，须与纸质响应文件保持一致）。 |
| 16 | 响应文件有效期 | 90天（从响应文件递交截止之日算起） |
| 17 | 响应文件递交截止时间 | 详见询价公告 |
| 18 | 响应文件递交地点 | 递交地点：合肥市蜀山区湖光路电商园四期E栋11楼1111室 |
| 19 | 无效响应文件 | 1.响应文件未密封的 2.响应文件未按要求加盖单位公章的 3.送达时间已超过采购邀请书规定时间的 4.响应报价超过最高限价的 5.本采购文件规定的其他符合性要求 |
| 20 | 免费质保期 | 自验收合格之日起不少于1年。 |

三、供应商资格

1.供应商须是中华人民共和国境内注册的法人或其分支机构，提供有效的营业执照(或事业单位法人证书)；

2.本项目的特定资格要求：无；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4.截至提交响应文件截止时间，供应商（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其响应文件按无效处理。

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。

5.本项目不接受联合体响应。

四、供应商提交的报价文件内容

包含不限于以下内容：

1、合法有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件）；

2、资质证书（如要求）；

3、公司简介；

4、报价书及说明；

5、售后服务承诺；

6、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

五、采购需求

一、总则

1、本技术规格所提出的要求是对本次采购货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

2、本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。

3、成交供应商必须确保整体通过采购人验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商可自行踏勘项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项否决响应、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请按本采购文件“供应商须知前附表”中约定方式联系采购人，否则视同理解和接受，开启响应文件后采购人或采购代理机构不再受理对采购文件条款提出的质疑。

二、项目概况

本项目旨在为新型粒径谱仪的研发测试提供关键机械组件加工支持。需定制加工核心机械结构件，要求具备高精度、高可靠性及良好的一致性，以保障整机装配与性能测试的顺利进行。本次加工旨在满足研发阶段对实体样机的验证需求，是确保产品设计目标实现和后续研发进程的基础环节。

三、加工清单

| 序号 | 模块名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷电装置 | - 高压绝缘部件采用PEEK材质；击穿电压：优于5000V； - 荷电针与荷电腔同轴度优于0.02mm确保放电稳定均匀； - 金属材料采用6061铝材，表面采用阳极氧化处理，防止颗粒物吸附与腐蚀。 - 阳极氧化膜层厚度大于15μm，色泽均匀、无色差、无斑点、无流痕、无“阴阳面”； - 23nm颗粒物荷电效率：优于50%。 | 5 | 套 |
| 2 | 粒径筛分装置 | - 电极平面度优于0.01mm；气流入口与出口狭缝尺寸公差优于±0.02mm； - 电极采用6061材质，表面导电氧化处理； - 绝缘部件采用POM材质。 - 性能指标： 平行极板间距：5mm；平行度优于0.02mm；表面粗糙度Ra优于0.01μm 击穿电压优于10000V； 颗粒物粒径筛分范围：优于23-200nm； 颗粒物粒径筛分示值误差：优于5%； | 5 | 套 |
| 3 | 微电流测量装置 | - 一体化屏蔽腔体采用整体车铣成型； - 绝缘支架安装后无应力、无晃动； - 金属件做导电氧化处理。 - 导电氧化膜层厚度小于4μm； - 本地电流：优于50fA； - 可测量粒径范围：23-200nm； - 颗粒物计数效率（23-200nm）优于（100±10）%，不确定度优于2.5%（k=2）。 | 5 | 套 |
| 4 | 机箱与安装部件 | - 机箱外表面喷塑黑纱纹，内部做喷塑保护； - 机架结构需有足够刚性，并考虑热膨胀系数。关键安装点可设计减震脚垫安装位。 机架优选6061高强度铝合金材料； 采用模块化安装板，便于独立拆装、维护和升级核心部件； 主壳体整体导电良好； 机箱外表面喷塑涂层均匀、牢固，不影响机箱的尺寸精度和装配； | 5 | 套 |
| 机械加工标准：螺纹精度等级6H，加工过程应符合但不限于以下标准：GB/T 1800、GB/T 1182、GB/T 1031； 尺寸公差： 严格按照图纸标注的公差执行。未注线性尺寸公差按 ISO 2768-m 级，未注角度公差按 ISO 2768-v 级； 形位公差： 严格保证图纸标注的平行度、垂直度、同轴度、跳动等要求； 表面粗糙度： 关键配合面需达到Ra 0.4μm，非配合面可放宽至Ra1.6μm； 外观处理执行标准：GB/T 8013.3-2018、GB/T 8014.1-2023、GB/T 9791-2003、GB/T 5237.2-2017。 图纸：因加工图纸涉及知识产权，询价过程中不对外公开，供应商根据加工清单及上述加工要求进行报价。待合同签订后相关技术图纸再与成交供应商对接。 |  |  |  |  |

六、评审方法

1、本次询价活动将采用经评审最低价法。

经评审最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，择优选择成交候选供应商。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）响应文件未对采购文件的其他实质性条款作出响应；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

七、供应商报价须知

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格，除非询价文件另有规定或经采购人同意支付的。

2、响应报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

3、供应商应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

八、确定成交人与签订合同

本项目为全费用综合单价合同，成交后所有费用一次性包死，供应商须满足本项目的一切要求，达到项目需求，中途不得增加费用。

成交后30日历天内签订合同，合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

九、响应文件格式

项目名称：合肥综合性科学中心环境研究院粒径谱仪加工

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商情况综合简介 |  |
| 二 | 报价声明 |  |
| 三 | 报价单明细表 |  |
| 四 | 书面承诺函 |  |
| 五 | 其他文件 |  |

附件一

供应商综合情况简介

1、基本情况表

| 基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  | 单位类型 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 详细信息 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 注册资本（万元） |  | 注册日期 |  |
| 人员规模 |  | 有效期至 |  | 官方网站 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |
| 财务信息 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 户名 | 开户行 |  | 银行账号 | 银联号 |
| 证书附件 |  |  |  |  |  |
| 证件文件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期至 | 备注 |  |

2、上述表格提及的证书复印件（如营业执照、法人身份证等）

3、其他简介(供应商可自行制作格式)

附件二

报价声明

致合肥综合性科学中心环境研究院：

根据贵方 合肥综合性科学中心环境研究院粒径谱仪加工 的询价公告，正式授权          （姓名）       代表供应商参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供供货服务，总价为（人民币，大写           ） 小写：          元。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商公章

日    期：

### 附件三

响应报价一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 合肥综合性科学中心环境研究院粒径谱仪加工 |
| 2 | 响应报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 3 | 响应有效期 | 90个日历日。 |
| 4 | 交货期 | 我方完全响应询价文件要求。 |
| 5 | 交货地点 | 我方完全响应询价文件要求。 |
| 6 | 质量要求 | 我方完全响应询价文件要求。 |
| 7 | 质保期 | 自验收合格之日起 年 |
| 8 | 付款方式 | 我方完全响应询价文件要求。 |
| 9 | 备注 |  |

供应商：      （盖单位章）

年   月   日

分项报价表

| 序号 | 模块名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷电装置 | - 高压绝缘部件采用PEEK材质；击穿电压：优于5000V； - 荷电针与荷电腔同轴度优于0.02mm确保放电稳定均匀； - 金属材料采用6061铝材，表面采用阳极氧化处理，防止颗粒物吸附与腐蚀。 - 阳极氧化膜层厚度大于15μm，色泽均匀、无色差、无斑点、无流痕、无“阴阳面”； - 23nm颗粒物荷电效率：优于50%。 | 5 | 套 |  |  |
| 2 | 粒径筛分装置 | - 电极平面度优于0.01mm；气流入口与出口狭缝尺寸公差优于±0.02mm； - 电极采用6061材质，表面导电氧化处理； - 绝缘部件采用POM材质。 - 性能指标： 平行极板间距：5mm；平行度优于0.02mm；表面粗糙度Ra优于0.01μm 击穿电压优于10000V； 颗粒物粒径筛分范围：优于23-200nm； 颗粒物粒径筛分示值误差：优于5%； | 5 | 套 |  |  |
| 3 | 微电流测量装置 | - 一体化屏蔽腔体采用整体车铣成型； - 绝缘支架安装后无应力、无晃动； - 金属件做导电氧化处理。 - 导电氧化膜层厚度小于4μm； - 本地电流：优于50fA； - 可测量粒径范围：23-200nm； - 颗粒物计数效率（23-200nm）优于（100±10）%，不确定度优于2.5%（k=2）。 | 5 | 套 |  |  |
| 4 | 机箱与安装部件 | - 机箱外表面喷塑黑纱纹，内部做喷塑保护； - 机架结构需有足够刚性，并考虑热膨胀系数。关键安装点可设计减震脚垫安装位。 机架优选6061高强度铝合金材料； 采用模块化安装板，便于独立拆装、维护和升级核心部件； 主壳体整体导电良好； 机箱外表面喷塑涂层均匀、牢固，不影响机箱的尺寸精度和装配； | 5 | 套 |  |  |
| 响应报价：合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 机械加工标准：螺纹精度等级6H，加工过程应符合但不限于以下标准：GB/T 1800、GB/T 1182、GB/T 1031； 尺寸公差： 严格按照图纸标注的公差执行。未注线性尺寸公差按 ISO 2768-m 级，未注角度公差按 ISO 2768-v 级； 形位公差： 严格保证图纸标注的平行度、垂直度、同轴度、跳动等要求； 表面粗糙度： 关键配合面需达到Ra 0.4μm，非配合面可放宽至Ra1.6μm； 外观处理执行标准：GB/T 8013.3-2018、GB/T 8014.1-2023、GB/T 9791-2003、GB/T 5237.2-2017。 图纸：因加工图纸涉及知识产权，询价过程中不对外公开，供应商根据加工清单及上述加工要求进行报价。待合同签订后相关技术图纸再与成交供应商对接。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

3、响应报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

供应商：                      （盖单位章）

附件四

书面承诺函

致：合肥综合性科学中心环境研究院

就贵方               （项目名称）项目，我方现做出以下承诺：

1、我方已明确本项目采用全费用综合单价报价，我方的响应报价，在合同执行过程中保持不变，不以任何理由向采购人要求增加费用。

2、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，参加同一合同项下的采购活动。”情形。

4、截至提交首次响应文件截止时间，我方（不含不具有独立法人资格的分支机构）不存在下列有效情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。

5、我方承诺：未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6、我方已仔细阅读采购文件所有内容，并对采购文件所有条款均无异议。

若上述承诺任何一条不能兑现，采购人有权取消我方成交资格。

特此承诺

供应商：		（盖章）

附件五

其他文件

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、供应商认为需要提供的资料。